E-beam Evaporator Sheet Resistance Characterization

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | 5/31/2016 |   |   |   |
| Target Thickness | 1000 A | Rate | 1.5 A/S |   |
| Sheet Resistance Ohm /square |   |   |   |   |
| **EBeam 1** |   |   | **EBeam 2** |   |
| center | 0.454 |   | center | 0.447 |
| bottom | 0.437 |   | bottom | 0.437 |
| left | 0.444 |   | left | 0.447 |
| top  | 0.465 |   | top  | 0.463 |
| right | 0.446 |   | right | 0.447 |
| Average | **0.449** |   | Average | **0.448** |
| St. Dev | 0.011 |   | St. Dev | 0.009 |